## ORTOGUIX

#### Περιγραφή

Ειδική γύψος για εκμαγεία μελέτης στην ορθοδοντική. Τύπος III, υψηλή ποιότητα κατά ISO 6873.

#### Ενδείξεις

Ειδική γύψος για εκμαγεία μελέτης στην ορθοδοντική. Εκμαγεία με την πιο μικρή λεπτομέρεια και λεπτότητα. Η λευκή απόχρωση δεν αλλοιώνεται με τον χρόνο.

#### Πλεονεκτήματα

Το προϊόν αυτό ανταποκρίνεται στις πιο υψηλές απαιτήσεις των επαγγελματιών.

Καλή διαστολή.

Συμβατή με όλα τα υλικά αποτύπωσης.

Εξαιρετική απόδοση λεπτομερειών.

Λευκή απόχρωση που δεν κιτρινίζει με τον χρόνο.

#### Φυσικές ιδιότητες

Χρόνος εργασίας:		  6 min.

Αρχική πήξη:			10 min. (Τεστ Vicat

σύμφωνα με ISO 6873)

Τελική πήξη:			13 min. (Τεστ Vicat

σύμφωνα με ISO 6873)

Χρόνος πήξης:		30 min.

Διαστολή πήξης (2h):		0.13%

Σκληρότητα (24h):			138 Ν / mm2

Αντοχή στην πίεση (24h):		  35 Ν / mm2

#### Οδηγίες χρήσεως

Αναλογία σκόνη/νερό:	100 g / 28 ml

Θερμοκρασία εργασίας:	20-23οC

Ανάμειξη:	μηχανικά σε κενό αέρος: 30 sec.

με το χέρι: 60 sec.

Προσθέστε την σκόνη στο απεσταγμένο νερό σύμφωνα με την συνιστώμενη αναλογία.

Το διάλυμα της γύψου πρέπει να είναι αρχικά παχύρρευστο. Σε αυτό το σημείο μην υπερβείτε την ποσότητα νερού πέρα από την συνιστώμενη.

Μετά την ολοκλήρωση της ανάμειξης, το προϊόν αποκτά την κατάλληλη ρευστότητα και σταθερότητα.

Μετά την ολοκλήρωση του χρόνου ανάμειξης, το μείγμα πρέπει να παρουσιάζει μια απαλή και υψηλή θιξοτροπική σύσταση και να ρέει με ευκολία μέσα στο αποτύπωμα με απαλή δόνηση.

Μετά 4 λεπτά, σταματήστε την δόνηση ώστε να επιτευχθεί μια καλή κρυσταλλοποίηση του προϊόντος.

Προφυλάξεις

1. - ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ

Χρησιμοποιείτε πάντα καθαρά εργαλεία.

Να μην αναμειγνύετε το προϊόν σε δοχείο όπου έχει αναμειχθεί προηγουμένως πυρόχωμα κολλήσεων.

Χρησιμοποιείτε πάντα απεσταγμένο νερό για την ανάμειξη. Το κοινό νερό βρύσης μπορεί να επηρεάσει την ομαλή διαδικασία πήξης της γύψου, κάνοντας την πιο γρήγορη ή πιο αργή.

2. - ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Μην εισπνέετε την σκόνη. Συνιστάται η χρήση προστατευτικής μάσκας και γυαλιών.

Φυλάσσετε μακριά από παιδιά.

Να χειρίζεστε το προϊόν σε καλά αεριζόμενο χώρο.

Ο χειρισμός αυτού του προϊόντος πρέπει να γίνεται μόνο από κατάλληλα εκπαιδευμένα άτομα.

Σε περίπτωση κατάποσης ή επαφής με τα μάτια, συμβουλευτείτε ιατρό.

Για περαιτέρω πληροφορίες, αναφερθείτε στο φύλλο ασφαλείας του προϊόντος.

#### Αποθήκευση και λήξη

Η σταθερότητα του προϊόντος είναι 18-36 μήνες ανάλογα με την συσκευασία και την τήρηση των προϋποθέσεων αποθήκευσης (Σημείωση: η ημερομηνία λήξης ισχύει εφόσον το προϊόν βρίσκεται στην αρχική του συσκευασία και πριν αυτή ανοιχτεί).

Αποθήκευση: Φυλάσσετε τις συσκευασίες ερμητικά κλειστές σε ξηρό μέρος, μακριά από υγρασία.

Μετά από κάθε χρήση, η συσκευασία πρέπει να σφραγίζεται ώστε να αποφευχθεί η αλλοίωση του περιεχομένου από την υγρασία.

##### Πρόσθετες πληροφορίες

Οι παρούσες οδηγίες βασίζονται στις τρέχουσες γνώσεις μας και παρέχονται ενδεικτικά χωρίς να αποτελούν την όποια εγγύηση εκ μέρους της Protechno.